附件1(技术参数要求)

㈠用途及要求：

1、多功能光子治疗系统是进行皮肤治疗、美容专用设备。

2、多功能光子治疗系统采用能发射多种波长，有效治疗各种皮肤美容问题，如改善皱纹，去除各种年龄斑、色斑，脱除毛发，紧致皮肤纹理，去除增生的细小血管。

3、该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好。符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

㈡技术参数要求：

1、光源：强脉冲光源

2、治疗头波长范围：560-1200nm和695-1200nm。

*3、能量密度范围：10-48J/cm2可调

*4、脉冲方式：独立可调多脉冲技术，可将一个脉冲分成1-3个子脉冲发射，使皮肤在治疗时获得额外的冷却时间，有效提高治疗的安全性和提高患者的治疗舒适度。

脉冲次数：2-3个脉冲；

子脉宽：2-8ms；

脉冲延迟：5-145ms

5、冷却：采用高效的金属冷却系统，内冷却系统与治疗晶体直接耦合，治疗头在治疗前可对患区进行预冷，且预冷温度最低可至0°，采用压缩机制冷.

6、重复频率：0.5至3Hz；

7、光斑面积：8×34mm2

8、内冷却温度 ：0℃，常温，去霜可调。

9、操作界面：真彩触摸液晶屏，触摸屏不小于10.4寸。

*10、校准装置：高精度能量校准系统，保证仪器的输出能量与设置能量显示一致.